Zamawiający informuje, że w treści SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (str.14 SIWZ) przybiera następujące brzmienie:

Komora starzeniowa z lampami ksenonowymi

Wymagane parametry techniczne:

- Urządzenie umożliwia przeprowadzenie testów zgodnie z normą ISO 4892-2.

- Źródło promieniowania lampa/y ksenonowo-łukowe  zamontowane nad badanymi próbkami.

- Źródło promieniowania o żywotności min. 1500 godzin.

- Natężenie promieniowania min. 60 W/m2 w paśmie od 300nm do 400nm.

- Powierzchnia ekspozycji min. 1 000 cm2.

- System zraszania próbek ze zbiornikiem i zamkniętym obiegiem wody.

- Kontrola wilgotności w komorze w zakresie min. 20-70%.

- Kontrola temperatury powietrza w komorze w zakresie:

Dla cyklu z naświetlaniem w zakresie min. 35- 65°C.

- Możliwość symulacji zewnętrznego światła słonecznego. Filtry umożliwiające wykonanie testów zgodnie z ISO 4892-2.Oprogramowanie umożliwiające odczyt wyników na zewnętrznym komputerze oraz ich eksport do programów typu Excel (pliki xls).

- Kontrola temperatury Czarnego wzorca IBP/BST o zakresie temperatury min. 30-100°C.

- Zestaw kalibracyjny do kalibracji natężenia promieniowania w punkcie TUV (300-400nm) oraz temperatury czarnego wzorca BST.

Wyposażenie dodatkowe (fakultatywnie, do zaproponowania przez Wykonawcę):

- Potwierdzenie stosownymi świadectwami wzorcowania w akredytowanej jednostce parametrów: wilgotności w zakresie 20-70% , natężenia promieniowania min. 60 W/m2 w paśmie od 300nm do 400nm, temperatury komory w zakresie 35- 65°C (dla cyklów z naświetlaniem).

- Filtry symulujące światło przechodzące przez szkło okienne (zgodnie z ISO 4892-2).

Sterowanie i zbieranie danych

  - Mikroprocesorowy kontroler sterujący z wbudowaną kartą pamięci SD umożliwiający archiwizację danych w pamięci komory bez potrzeby podłączenia komory do jednostki zewnętrznej.

  - Zaprogramowane fabrycznie testy zgodne z najbardziej popularnymi normami: nie mniej niż 10 programów (najlepiej metoda A 1 wg. PN-EN ISO 4892-2:2006).

  - Zapewnienie wpisania własnych programów użytkownika: nie mniej niż 10 programów.

  - Ilość cykli testowania w jednym programie: nie mniej niż 10.

  - Programowanie trwania badania:

- w godzinach

- w kJ/m2

  - Interfejs  Ethernet z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiający transfer wyników testu do zewnętrznego komputera.

  - Interfejs USB umożliwiający archiwizację danych na nośnik USB oraz umożliwiający aktualizację oprogramowania i zapis danych diagnostycznych

Dokumentacja dostarczana wraz ze stanowiskiem

- Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim.

- Deklaracja zgodności CE.

Gwarancja i serwis

- Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

- Krajowy autoryzowany serwis producenta.

- Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego co najmniej przez 10 lat.

Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz przeszkolenie pracowników